高灵敏度紫外检测仪HD-6
产品资料用于选型与技术参数查阅。图片、介绍与参数来自本网站已发布的产品内容，文字和表格均可在 Word 中编辑。
型号：HD-6    产品中心：上海青浦沪西
手机：15157564050    座机：0575-82136325
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技术摘要
检测波长：214、254nm（可选配214-380nm波长） 流动样品池容积：100ul 样品池流速：(0.01－10)ml/m 量程测量范围：0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.0
产品介绍与完整技术参数
HD-6高灵敏度紫外检测仪是液相色谱中的一种紫外装置，仪器配上层析柱，恒流泵，部分收集器等，即组成一套完整的液相色谱分离分析系统，它是现代生物学研究，药物测定、农业科研、化工、食品及医疗单位对具有紫外吸收的样品作定性,半定量分析不可或缺的设备之一。
本仪器主要元器件采用进口，光电倍增管IP28型，性能稳定、灵敏度高等。
主要特点
1.该仪器除配有输出10ｍV记录仪信号外，还配有输出适合计算机积分仪的输口，这样很方便构成色谱工作站系统。（可同时进行计算机和记录仪信号输出，亦可省去记录仪）
2.该仪器的数字显示设计为固定光吸收，A显示计算机用和可变量程光吸收Ａ显示记录仪用两种可选模式，这样可方便于规范化读数（特别是可应用于药品生产的GMP工艺规范化管理），同时亦可根据科研需要进行可变量程的高灵敏度读数，这样可方便于对低浓度样品检测。
3.该仪器采用新型进口IP28光电倍增管和改进型电路结构，使仪器工作更为稳定可靠。
功能特征
• 配有10mv输出
• 选择量程采用按键式
• 选中量程后有指示灯亮起。
• 采用前置拨盘式调波长，不容易损坏滤光片和遗失滤光片。
• 采用LED数字显示数据。
• 内部宽电压设计，适用于复杂的供电环境。
应用*域
•生物学研究
•药物测定
•农业科研
•化工实验
•食品实验
•医疗实验
技术参数
型号：HD-6高灵敏度紫外检测仪
检测波长：214、254nm（可选配214-380nm波长）
流动样品池容积：100ul
样品池流速：(0.01－10)ml/m
量程测量范围：0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A
调节量程方式：按钮式
调节量程显示方式：LED灯
噪音精度匹配：量程在0.05Ａ档时：噪音≦0.002Ａ。
积分仪输出：0.1Ａ/ｍV
输出记录仪信号：(1－10)mV
zui小检测量：50ug/ml
稳定时间：＜20min
基线漂移：≤±1.0×10ˉ³Au/h
更改光源方式：前置手调
光程范围：10nm（进口紫外光源）
管道标示：中文标示进出液体口
软件配置：色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱
通讯接口：COM口或USB接口（与采集器连接使用）
工作电源：AC110v-220V±10%；50Hz
抗震动性：温度0－35℃；相对湿度85%
外形尺寸：280×210×160mm
产品链接：https://www.qphx.net/jianceyi/HD-6.html
资料生成日期：2026-11-08    参数与配置以产品实际情况及咨询确认为准。
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